## Especificações técnicas
Anexo II+III Especificações técnicas + oferta técnica
Título do contrato: Supply of Laboratory and IT equipment for Mozambique
Referência da publicação: Informo_AID.013249/01/1_05
As colunas 1 a 4 devem ser preenchidas pela entidade adjudicante.
As colunas 5 a 8 devem ser preenchidas pelo proponente.
A coluna 10 é reservada à comissão de avaliação.
Os proponentes devem preencher o modelo nas páginas seguintes:
As colunas 2-4a são preenchidas pela entidade adjudicante e indicam as especificações exigidas (não podem ser alteradas pelo proponente).
As colunas 5-8 devem ser preenchidas pelo proponente e devem detalhar o que é oferecido (por exemplo, as palavras «conforme» ou «sim» não são suficientes).
A coluna 9 permite ao proponente fazer comentários sobre o fornecimento proposto e eventuais referências à documentação.
Na coluna 7, o proponente deve indicar a data de validade. Note-se que o prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses (a partir da data de entrega).
Para todos os artigos, é necessário um folheto informativo.
A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (destacar, marcar) os modelos oferecidos e as opções incluídas, se houver, para que os avaliadores possam ver a configuração exata. As ofertas que não permitam identificar com precisão os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.
A oferta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores fazer uma comparação fácil entre as especificações solicitadas e as especificações oferecidas.

## Lab Equip. Maputo
Lote 1.a: Lab Equipment for Maputo
Referência da publicação: Informo_AID.013249/01/1_05
S/N | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 9. | 10.
| NOME DO ITEM REQUISITADO | Caracteristicas tecnicas | QUANTIDADE REQUERIDA | Especificações propostas * | QUANTIDADE OFERECIDA | Notas, observações, | Observações da comissão de avaliação
1.a.1 | Congelador | Congelador -20 graus, 20Litros | 1
1.a.2 | Pipeta 20 - ­200µl | Tipo: micropipeta automática monocanal de volume variável. Faixa de volume: 20–200 µL. Ajuste de volume: mecânico com visor digital. Precisão (erro sistemático): ≤ ±2,0 %. Repetibilidade (coeficiente de variação): ≤ 0,6 %. Compatibilidade: pontas descartáveis universais. Esterilização: autoclavável a 121 °C. Construção: material resistente a produtos químicos de uso laboratorial. Ergonomia: operação com uma mão e ejeção de pontas integrada | 4
1.a.3 | Pipeta 10­-100µl | Tipo: micropipeta automática monocanal de volume variável. Faixa de volume: 10–100 µL. Ajuste de volume: sistema mecânico com indicador digital. Precisão (erro sistemático): ≤ ±3,0 %. Repetibilidade: ≤ 1,0 %. Compatibilidade: pontas descartáveis padrão. Esterilização: autoclavável a 121 °C. Construção: materiais resistentes a solventes e agentes de limpeza. Sistema de ejeção de pontas integrado | 4
1.a.4 | Pipeta 100-1000µl | Tipo: micropipeta automática monocanal de volume variável. Faixa de volume: 100–1000 µL. Ajuste de volume: controle mecânico com visor digital. Precisão (erro sistemático): ≤ ±1,5 %. Repetibilidade: ≤ 0,6 %. Compatibilidade: pontas descartáveis de 1000 µL padrão. Esterilização: autoclavável a 121 °C. Construção: corpo resistente a produtos químicos. Sistema de ejeção de pontas com operação ergonómica | 9
1.a.5 | Small vertical freezer com capacidade de 20 L | "Small vertical freezer com capacidade de 20 L, design compacto para uso doméstico ou escritório. Faixa de temperatura ajustável até -18 °C, adequado para conservação de alimentos e medicamentos. Baixo consumo energético, operação silenciosa e prateleiras removíveis para melhor organização." | 7
1.a.6 | Autoclave de laboratório | autoclave verticalpara esterilização por vapor. Capacidade da câmara: aproximadamente 25 litros. Temperatura de esterilização: 121 °C e 134 °C. Pressão de trabalho: até 2 bar aproximadamente. Câmara: aço inoxidável resistente à corrosão. Sistema de controlo: painel digital com programação de ciclos. Temporizador programável. Sistemas de segurança: válvula de sobrepressão, bloqueio de tampa durante o funcionamento, sistema de proteção contra sobreaquecimento. Alimentação elétrica: 220–240 V / 50–60 Hz ilcuir o cersto em aço inoxidavel removivel | 3
1.a.7 | Centrífuga de bancada | Tipo: centrífuga de bancada de baixa velocidade. Velocidade máxima: ≥ 4000 rpm. Força centrífuga relativa máxima (RCF): ≥ 3000 × g. Capacidade do rotor: compatível com tubos de 7 mL e 12–15 mL (tubos de coleta de sangue). Rotor: ângulo fixo ou basculante com adaptadores adequados. Temporizador: programável até ≥ 30 minutos. Sistema de controlo: digital ou analógico. Sistema de segurança: bloqueio automático da tampa, proteção contra desequilíbrio. Alimentação elétrica: 220–240 V / 50–60 Hz | 3
1.a.8 | Misturador de placas e tubos | Tipo: misturador orbital de bancada para microtubos e placas PCR. Faixa de velocidade: 300 – 3000 rpm. Função vortex: até ≈3500 rpm. Diâmetro da órbita de mistura: aprox. 3 mm. Capacidade máxima de amostras: 96 × 0,2 mL (tubos PCR), 24 × 0,5 / 1,5 / 2,0 mL microtubos, 8 × 5 ou 15 mL tubos cónicos, 1 placa PCR ou microplaca 96/384 wells. Temporizador: 15 s até ≥ 99 h ou operação continua. Nível de ruído: < 50 dB(A). Dimensões aproximadas: 170 × 230 × 130 mm. Peso aproximado: ≈ 4,2 kg. Alimentação elétrica: 220–240 V / 50–60 Hz. Potência máxima: ≈ 40 W. Sistema de mistura controlada com movimento orbital para evitar derramamento e contaminação cruzada. | 1
1.a.9 | Suporte para placa PCR 96 (holder para Misturador) | Tipo: suporte/adaptador para placas PCR compatível com misturador de placas e tubos. Capacidade: 1 placa PCR de 96 wells, 96 tubos PCR de 0,2 mL, tiras PCR (PCR strips). Compatibilidade com placas PCR: semi-skirted, unskirted. Formato conforme padrão ANSI/SLAS para microplacas. Fixação segura para operação em misturadores orbitais. Material: polímero técnico resistente a produtos químicos laboratoriais. Compatibilidade: sistema de encaixe rápido com equipamento de mistura de microplacas. Aplicação: mistura homogénea de amostras em PCR plate ou tubos PCR 0,2 mL durante procedimentos de biologia molecular | 1
1.a.10 | Freezer 620 lt min | Intervalo de temperatura -10/ -25° Capacidade min. 620L Estrutura e isolamento em aço pré-revestido higienizado com atividade bacteriostática. 1 porta cega com puxador ergonómico. Luminosidade ajustável com pelo menos 3 prateleiras no interior. Visualização de desvios e falhas de temperatura, com registo automático. Descongelamento ventilado automático com evaporação automática da água condensada. | 1
1.a.11 | Fluorómetro para quantificação de ADN | Tecnologia de quantificação fluorimétrica baseada em corantes específicos para DNA, RNA e proteínas. Interface do utilizador intuitiva com menus guiados e obtenção rápida de resultados. Necessidade de volumes mínimos de amostra até 1 µL. Elevada precisão e sensibilidade analítica. Gama dinâmica de medição de aproximadamente 5 ordens de grandeza. Calculadores de reagentes integrados para a preparação das soluções de trabalho. Instrumento de bancada compacto com ecrã tátil a cores de 5,7″. Dimensões aproximadas de 13,6 × 25 × 5,5 cm; peso aproximado de 743 g. Sistema de excitação por LED azul (~470 nm) e vermelho (~635 nm) com filtros dedicados. Deteção através de fotodíodos com intervalo espectral de medição de ~300–1000 nm. Tempo de leitura por amostra inferior a 5 segundos. Memória interna para aproximadamente 1000 amostras. Suporte para armazenamento e exportação de dados via USB, Wi-Fi ou ligação direta. Alimentação universal 100–240 VAC. | 1
1.a.12 | Alcohol lamp glass bunsen burner lab heating 160 x 100 x 75 mm w/ tap (baciloscopia) | unid | 1
1.a.13 | Lab Microscope 100 slides holder box (baciloscopia) | unid | 2
1.a.14 | Point of care electrolyte system | Sistema eletrolítico destinado à medição in vitro de Na+, K+, Cl-, Ca2+, bem como do pH e da hematocrit (Hct), em sangue total humano, soro, plasma, urina não diluída e soluções aquosas. | 1
1.a.15 | Point of care hba1c | Volume de amostra requerido: 1,5 µL. Duração da análise: cerca de 3 minutos. Intervalo de medição: 4–15 % de HbA1c (20–140 mmol/mol). Método rastreável ao método de referência IFCC. Certificações de padronização NGSP e IFCC. Não influenciado por variantes comuns da hemoglobina, tais como HbC, HbD, HbE e HbS. Controlo de qualidade com dois níveis prontos a usar. Tipo de amostra: sangue capilar ou sangue venoso anticoagulado (EDTA, citrato ou heparina). Dimensões aproximadas da unidade do instrumento: 25,4 cm × 8,1 cm × 9,7 cm. | 1
1.a.16 | Termoablador | Aparelho de Termoablação - Termoablador LIGER HTU-110 THERMAL COAGULATOR WITH 4 PROBES (3*19mm FLAT + 1* 19mm ROUND MAMILO), 2 BATTERIES, CHARGING BASE AND ADAPTOR. WITH CARRY CASE | 2
1.a.17 | Esterilizador | Aparelho de Esterilização a seco - Estufa para esterilizacao de material HOT AIR STERILISER 4.3L | 2
1.a.18 | Balanças antropométricas mecanicas com altimetro | Capacidade: minima 200 kg com graduação de 100 g Peso: Menor ou igual a 17 kg Simples de operar e fácil de ler devido à exibição no nível dos olhos Construção robusta com base de ferro fundido Regua antropomoterica com minimo de 2 metros Tapete antiderrapante Opcional: rodas de transporte para uso móvel. | 10

## Lab Equip. Beira
Lote 1.b: Lab Equipment for Beira
Referência da publicação: Informo_AID.013249/01/1_05
S/N | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 9. | 10.
| NOME DO ITEM REQUISITADO | Caracteristicas tecnicas | QUANTIDADE REQUERIDA | Especificações propostas * | QUANTIDADE OFERECIDA | Notas, observações, | Observações da comissão de avaliação
1b.1 | Small vertical freezer com capacidade de 20 L | Small vertical freezer com capacidade de 20 L, design compacto para uso doméstico ou escritório. Faixa de temperatura ajustável até -18 °C, adequado para conservação de alimentos e medicamentos. Baixo consumo energético, operação silenciosa e prateleiras removíveis para melhor organização. | 4
1b.2 | Point of care hba1c | Volume de amostra requerido: 1,5 µL. Duração da análise: cerca de 3 minutos. Intervalo de medição: 4–15 % de HbA1c (20–140 mmol/mol). Método rastreável ao método de referência IFCC. Certificações de padronização NGSP e IFCC. Não influenciado por variantes comuns da hemoglobina, tais como HbC, HbD, HbE e HbS. Controlo de qualidade com dois níveis prontos a usar. Tipo de amostra: sangue capilar ou sangue venoso anticoagulado (EDTA, citrato ou heparina). Dimensões aproximadas da unidade do instrumento: 25,4 cm × 8,1 cm × 9,7 cm. | 1
1b.3 | Point of care electrolyte system | Sistema eletrolítico destinado à medição in vitro de Na+, K+, Cl-, Ca2+, bem como do pH e da hematocrit (Hct), em sangue total humano, soro, plasma, urina não diluída e soluções aquosas. | 1

## Lab. equip Quelimane
Lote 1.c: Lab Equipment for Quelimane
Referência da publicação: Informo_AID.013249/01/1_05
S/N | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 9. | 10.
| NOME DO ITEM REQUISITADO | Caracteristicas tecnicas | QUANTIDADE REQUERIDA | Especificações propostas * | QUANTIDADE OFERECIDA | Notas, observações, | Observações da comissão de avaliação
1c.1 | Small vertical freezer com capacidade de 20 L | Small vertical freezer com capacidade de 20 L, design compacto para uso doméstico ou escritório. Faixa de temperatura ajustável até -18 °C, adequado para conservação de alimentos e medicamentos. Baixo consumo energético, operação silenciosa e prateleiras removíveis para melhor organização. | 1
1c.2 | Lâmpada | Lâmpada original do halogênio do modelo 64258-C da USC compativel com Mindray BS230 BS240 B | 1
1c.3 | Termoablador | Aparelho de Termoablação - Termoablador LIGER HTU-110 THERMAL COAGULATOR WITH 4 PROBES (3*19mm FLAT + 1* 19mm ROUND MAMILO), 2 BATTERIES, CHARGING BASE AND ADAPTOR. WITH CARRY CASE | 1
1c.4 | Esterilizador | Aparelho de Esterilização a seco - Estufa para esterilizacao de material HOT AIR STERILISER 4.3L | 1
1c.5 | Point of care hba1c | Volume de amostra requerido: 1,5 µL. Duração da análise: cerca de 3 minutos. Intervalo de medição: 4–15 % de HbA1c (20–140 mmol/mol). Método rastreável ao método de referência IFCC. Certificações de padronização NGSP e IFCC. Não influenciado por variantes comuns da hemoglobina, tais como HbC, HbD, HbE e HbS. Controlo de qualidade com dois níveis prontos a usar. Tipo de amostra: sangue capilar ou sangue venoso anticoagulado (EDTA, citrato ou heparina). Dimensões aproximadas da unidade do instrumento: 25,4 cm × 8,1 cm × 9,7 cm. | 1
1c.6 | Point of care electrolyte system | Sistema eletrolítico destinado à medição in vitro de Na+, K+, Cl-, Ca2+, bem como do pH e da hematocrit (Hct), em sangue total humano, soro, plasma, urina não diluída e soluções aquosas. | 1

## IT Maputo
Lote 2: IT Equipment for Maputo
Referência da publicação: Informo_AID.013249/01/1_05
S/N | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 9. | 10.
| NOME DO ITEM REQUISITADO | Caracteristicas tecnicas | QUANTIDADE REQUERIDA | Especificações propostas * | QUANTIDADE OFERECIDA | Notas, observações, | Observações da comissão de avaliação
2.1 | Computadores A | Laptop com ecrã 15.6" FHD antirreflexo, processador Intel Core i5 de última geração e 8 GB RAM expansível. Disco SSD de 512 GB, placa gráfica integrada Intel UHD/Iris Xe e teclado numérico integrado. Conectividade completa (USB 3.2, HDMI, Wi-Fi 6, Bluetooth), design leve e bateria de longa duração. | 50
2.2 | Impressora etiquetas | Impressora de etiquetas de tecnologia térmica direta, resolução 203 dpi e velocidade até 150 mm/seg. Suporta largura de impressão até 104 mm, rolos de etiquetas até 125 mm e conexão via USB (opções RS-232/Ethernet). Compacta, robusta e de fácil carregamento, adequada para uso contínuo em escritório ou ambiente industrial leve. | 26
2.3 | Impressora A | Impressora multifunções laser monocromática A4, com impressão, cópia, digitalização e fax integrados. Velocidade de impressão até 43 ppm, resolução de 600 × 600 dpi, duplex automático e alimentador de 50 folhas. Conectividade USB, Ethernet e Wi-Fi, com painel tátil a cores de 5" e suporte para impressão móvel. | 5
2.4 | Corda segurança laptop | Security cord (cabo de segurança) com fecho tipo Kensington lock em aço reforçado. Comprimento aproximado de 1,5 m, revestimento em PVC para evitar danos. Compatível com portas de segurança padrão de laptops, chave ou combinação numérica para bloqueio. | 36
2.5 | Pasta de computador laptop | Mochila de costas para laptop 16" | 9
2.6 | Mouses | Mouse USB c/ scroll | 6
2.7 | Placa de rede externa | Placa de rede externa RJ45 USB | 16
2.8 | Token Bluetooth | Token Blutooth 5.0 USB | 6
2.9 | Video projector | Videoprojetor com brilho mínimo de 4.000 lúmens e resolução Full HD (1920×1080) para garantir nitidez em salas médias de até 40 m². Relação de contraste de 10.000:1 ou superior, com tecnologia LCD ou DLP e correção trapezoidal automática. Conectividade HDMI/VGA/USB, alto-falante integrado e lâmpada de longa duração (≥10.000h em modo eco). | 6
2.10 | Tela de projecção | Tela de projeção retrátil/manual de 100" (2,0 × 2,0 m) adequada para salas até 40 m². Superfície matte white com ganho 1.0 para cores nítidas e uniforme reflexão da luz. Estrutura robusta, bordas pretas para melhor contraste e opção de fixação em parede ou teto. | 5
2.11 | Servidor | Servidor microtower para pequenas empresas com processador Intel Xeon/E3 ou equivalente, 16 GB RAM DDR4 expansível. Armazenamento 8 TB HDD SATA. Inclui 3 placas de rede Gigabit integradas/PCIe | 6
2.12 | Switch de rede | Switch de rede rackmount Layer 2 com 48 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps. Gestão LAN via interface web/CLI/SNMP, 19" para rack, com ventoinhas silenciosas. | 10
2.13 | Router internet | Router WAN com porta Ethernet dedicada para WAN/LAN com suporte 3G/4G. Suporta NAT, DHCP, firewall e QoS para gestão de tráfego eficiente. Conectividade Wi-Fi padrão (2.4/5 GHz, conforme modelo) e configuração simples via interface web. | 5
2.14 | Access-Point | Access Point TP-Link com suporte a modo Bridge/WDS, ideal para expandir redes sem fios. Opera em banda 2.4 GHz e/ou 5 GHz, com múltiplos modos: AP, Repeater, Client e Bridge. Inclui antenas de alto ganho, gestão centralizada (Omada Controller) e segurança WPA/WPA2 | 5
2.15 | Fonte Alimentação Laptops | Fonte de alimentação universal para laptop com potência de 65–90W. Inclui múltiplos adaptadores compatíveis com diversas marcas e modelos. Entrada bivolt automática (100–240V) e proteção contra sobrecarga, sobretensão e curto-circuito. | 24
2.16 | Monitor | Monitor TFT 24" antirreflexo, resolução 1900×1600, entrada HDMI, ecrã plano sem brilho para uso profissional contínuo. | 6
2.17 | Tablet | Tablet 8" multitouch, 3G SimCard + Wifi, com 8 GB RAM, 32 GB armazenamento, bateria 10 000 mAh, ecrã IPS, ideal para uso intensivo e mobilidade profissional. Inclui capa de protecção e carregador | 22
2.18 | Computadores B | Desktop PC processador Intel Core i7-12700, 32 GB RAM, SSD 1 TB, mice, alto desempenho para uso profissional contínuo. | 3
2.19 | Disco Duro | 2,5" SSD 256 Gb SATA 2 disk | 12
2.20 | Cabo de rede (flylead) | UTP Cables RH45 CAT6 5 meters | 170
2.21 | Rolo de cabo de rede | UTP CAT7 305 meters network cable | 12
2.22 | Conectores de rede RJ45 | RJ45 CAT6 conectores | 600
2.23 | Tomada de rede modular | Tomada RJ45 modular para calha técnica | 60
2.24 | Alicate de rede RJ45 | RJ45 Crimping Tool | 3
2.25 | Testador de cabo de rede RJ45 | Network Cable Tester RJ11 RJ12 RJ45 ISDN LAN | 3
2.26 | Impressora B | Impressora médio volume (preto e branco): impressão, cópia, digitalização e fax; velocidade 43 ppm (A4) / 65,2 ppm (A5 horizontal); ecrã tátil a cores 5"; interfaces USB, LAN, Wi-Fi e Direct Connect; volume de impressão 2 000 – 7 500 pág/mês; linguagens UFR II, PCL 5e/6 e Adobe PostScript; bandeja 550 folhas + alimentador multipropósito 100 folhas. | 1
2.27 | UPS A | 700 VA 240V/50Hz AVR UPS | 30
2.28 | UPS B | 1500 VA 240V/50Hz AVR UPS | 20
2.29 | UPS C | 3000 VA 240V/50Hz AVR UPS | 15
2.30 | Estabilizador A | Single Phase Voltage Stabilizer AVR 1KW Voltage Stabilizer | 14
2.31 | Estabilizador B | Single Phase Voltage Stabilizer AVR 3KW Voltage Stabilizer | 20
2.32 | Bateria UPS | 12V 7,2 Ah UPS battery | 60
2.33 | Impressora C | Thermal label printer USB with built-in barcodes: CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,EAN128,EAN13,EAN8,Industrial 2/5,Interleaved 2/5,POSTNET,UPC-A,UPC-E, Operating temperature range: 5 - 41 °C, RS-232, Standard printer languages (EPL2,ZPL,ZPL II) | 14
2.34 | VoIP Phone | Voice Over IP Phone 2 Sip Accounts with PSU | 60
2.35 | Computadoras | Laptop com ecrã 14" FHD antirreflexo, processador Intel Core i7 de última geração e 16 GB RAM expansível. Disco SSD de 512 GB, placa gráfica integrada Intel UHD/Iris Xe e teclado numérico integrado. Conectividade completa (USB 3.2, HDMI, Wi-Fi 6, Bluetooth), design leve e bateria de longa duração. | 7
2.36 | Impressora | Impressora multifunções laser monocromática: impressão, cópia, digitalização e fax; velocidade até 38 ppm (A4); ecrã tátil a cores; interfaces USB Hi-Speed 2.0, USB frontal, LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 e Wi-Fi dual band com Wi-Fi Direct; resolução de impressão até 1200 × 1200 dpi; volume de impressão recomendado 2.000 – 7.500 pág/mês; linguagens HP PCL 6 e PostScript Level 3 (emulação); bandeja multifunções 1 de 100 folhas + bandeja de alimentação 2 de 250 folhas + ADF de 50 folhas (frente/verso), bandeja de saída de 150 folhas; capacidade máxima até 900 folhas; processador 1.200 MHz, RAM 512 MB. | 7
2.37 | Gravadores de voz | Capacidade (Capacidade disponível para o utilizador): 4 GB (aprox. 3,20 GB = 3.435.973.837 Bytes) Número máximo de ficheiros gravados (por pasta): 199 ficheiros Número máximo de ficheiros (incluindo os armazenados no cartão SD): 5.000 ficheiros (incluindo pastas) Características de frequência: LPCM 44,1 kHz/16 bit (ESTÉREO): 50 Hz – 20.000 Hz MP3 192 kbps (ESTÉREO): 50 Hz – 20.000 Hz MP3 128 kbps (ESTÉREO): 50 Hz – 16.000 Hz MP3 48 kbps (MONO): 50 Hz – 14.000 Hz Formatos de ficheiro compatíveis: MP3 Taxa de bits: 32 kbps – 320 kbps (suporta taxa de bits variável (VBR)) Frequências de amostragem: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz Extensão de ficheiro: .mp3 WMA Taxa de bits: 32 kbps – 192 kbps (suporta taxa de bits variável (VBR)) Frequências de amostragem: 44,1 kHz Extensão de ficheiro: .wma M4A Taxa de bits: 16 kbps – 320 kbps (suporta taxa de bits variável (VBR)) Frequências de amostragem: 11,025 / 12 / 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz Extensão de ficheiro: .m4a WAV Taxa de quantização: 16 bit Frequências de amostragem: 44,1 kHz Extensão de ficheiro: .wav Gama de frequências para receção de rádio FM: 87,50 MHz – 108,00 MHz / FI 128 kHz Antena FM: Integrada Altifalante integrado: Aprox. 16 mm (0,63 polegadas) de diâmetro Entrada de áudio (mini-jack estéreo) MIC IN (com suporte a plug-in-power) Impedância de entrada: aprox. 2,2 kΩ Nível mínimo de entrada: aprox. 1,5 mV Saída de áudio (mini-jack estéreo) Auscultadores Nível máximo de saída: 5 mW + 5 mW ou mais Impedância de carga: 16 Ω Impedância de carga recomendada: 16 Ω – 32 Ω Conector USB: Tipo A, compatível com High-Speed USB Ranhura para cartão: Ranhura para cartão de memória microSD Controlo de velocidade de reprodução (DPC): 3,00x – 0,25x Potência de saída: 150 mW Alimentação: Bateria de iões de lítio recarregável integrada Condições ambientais: Temperatura de funcionamento: 5 °C – 35 °C Humidade de funcionamento: 25 % – 75 % | 4
2.38 | Tablet | Tipo de dispositivo: Tablet Android Tamanho do ecrã: 10,5 – 11,0 polegadas Resolução: Mínimo 1024 x 600 pixelsSistema operativo: Android 12.0 ou superior RAM: Mínimo 8 GB Armazenamento interno: Mínimo 128 GB (expansível via microSD recomendado) Conectividade: Wi-Fi, 3G/4G LTE via slot SIM Slot SIM: Obrigatório (Nano ou Micro SIM aceitável) Capacidade da bateria: Mínimo 8000 mAh Câmara traseira: Mínimo 13 MP / Câmara frontal: Mínimo 12 MP Bluetooth:Obrigatório Porta USB: USB-C Acessórios: Capa/capa protetora; cabo de carregamento USB e adaptador de corrente devem ser incluídos Idiomas suportados: Português obrigatório Durabilidade: Os dispositivos devem ser novos, selados de fábrica e adequados para condições de campo (ou seja, robustos e portáteis) Garantia: Mínimo 12 meses de garantia do fabricante cobrindo defeitos de hardware | 10